技术要求

# 功能要求

1、接触角测量范围：0 ~ 180°，精度：不低于 0.1°，分辨率：不低于0.01°。

2、样品台尺寸：不低于100mm*100mm

3、镜头：采用变倍变焦镜头，镜头最大放大倍率不低于3倍

4、高速高清科学相机：采用 CMOS相机或同等元器件，最高速度 不低于120帧/秒，最大分辨率高度不低于 960pixel，能提供精确的CCD观测角度。

5、光源：高性能单色 LED 照明灯, Ø50 mm，均匀化处理，光强连续可调。可采用软件调节和手动设置两种模式。

6、滴定精度：具备自动和手动滴定模式，自动滴定模块：0.1~999µL /min可调，滴定精度：0.01 µL；手动单滴定模块：提供一套手动进样系统，滴定精度：0.1 µL

7、耗材：设备应附带有基础的备件耗材，保证设备就位后的使用。在后续设备的使用过程中，厂家应保证对耗材的持续供应。

8、分析软件：设备应当具备配套的分析软件，采集数据进行分析。后续使用中厂家需对软件提供支持，免费提供后续更新和技术支持。

9、具备多种科学评估方法：用于座滴法或捕泡法接触角测量，或者前进角后退角测量，有多种方程可选，如椭圆法、圆法、高宽法、切线法和 Young-Laplace法。

# 安全及标准化技术要求

- 设备的安全防护装置应齐全可靠。设备所配备防护装置、管道应按国家或行业有关标准设计、制作，并涂刷安全警示色。设备旋转部位应配有防护罩，设备的危险部位应有明显的安全警示标志；

- 设备所有外露可导电部分均应可靠接地，设备控制柜电源端预留统一接地端子。设备控制电源一律采用DC24V或符合生产国标准的安全电压。设备局部照明（如具备）必须采用36V、24V或其它符合生产国标准的安全电压；

- 控制柜、控制箱、操作箱、接线盒等电气部件防护等级应达到国家相关标准要求，柜门、箱门密封严密锁闭良好，使用专用钥匙开启，所有进出线口应使用电缆密封管防护；

- 设备的电气部分应接线规范，电气柜内相线颜色正确、标识清晰。中性线必须选用蓝色，保护接地线必须选用黄绿双色线；

- 设备主体颜色为：Pantone 暖灰1C；

- 与模组接触的工装具备绝缘能力；

- 模组移动所涉及的平台需绝缘处理；

- 各总气源需配压力传感器，带压力报警功能；